招 标 文 件

招标编号：

招标名称：建筑构件耐火试验装置（立式）、建筑单体燃烧设备

及建材难燃性试验炉采购项目

云南合信工程检测咨询有限公司

二〇二〇年九月二十八日

第一部分  投标邀请

云南合信工程检测咨询有限公司因检测业务需要，需购置建筑构件耐火试验装置（立式）、建筑单体燃烧设备及建材难燃性试验炉各一套。现就该项目的技术指标与有关服务进行公开招标，欢迎具有本采购项目生产供应能力且具备法人资格的供应商参加本次采购活动。

- 项目名称：建筑构件耐火试验装置（立式）、建材单体燃烧设备及建材难燃性试验炉采购项目

- 技术参数：详见附件一《技术附件》

- 送达投标文件截止时间：2020年10月08日14时30分（北京时间）

- 送达投标文件地点：云南合信工程检测咨询有限公司-中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区浦发路中段国检大厦 6栋4楼

- 开标时间：2020年10月08日14时30分（北京时间）

- 招标结果：由云南合信工程检测咨询有限公司以电话或E-mail形式通知各投标方

- 联系方式：

- 招标人：云南合信工程检测咨询有限公司

- 地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区浦发路中段国检大厦 6栋

- 电话：15887187180   联系人：朱以媛

- 邮箱：1049246148@qq.com

第二部分  投标人须知

- 说明

- 投标人基本资质要求

1.1投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1.1.1须具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册，经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业（事业）法人或其它组织，具有法人资格的有能力提供招标货物的生产厂家或授权代理商，提供营业执照等证明文件；

1.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）提供国家企业信用信息公示系统的失信信息查询材料；

（2）提供2019年度的财务报表（新成立的公司提供自成立来的财务报表）；

（3）投标方应为一般纳税人，能够提供增值税专用发票；

1.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

1.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）投标人须提供缴税所属时间在2020年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；

（2）投标人须提供缴费所属时间在2020年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；

1.1.5投标人在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

1.1.6法律、行政法规规定的其他条件：投标人在“信用中国”网站未被列入失信被执行人记录且在中国政府采购网没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）。

2、我公司将招标相关信息发布在云南合信工程检测咨询有限公司网站（www.ynhxjc.com）上，有意投标的供应商请与相关人员联系。

3、交货要求

3.1交货周期：60日历天完成供货安装及调式。

3.2交货时提供设备检定证书（无强检要求时，提供具有法律效力的校准/测试证书）。

4、付款方式：30%为预付款，验收合格后确保设备无质量问题，30个工作日内支付65%货款，5%余款为质量保证金，质保2年，在质保期结束后30个工作日内，将5%余款付清。

5、有下列情况之一的，应予废标

（1）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（2）投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

（3）投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或代表人或其授权代表未按规定签字或盖章的，或有授权代表签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（4）未响应招标文件的实质性要求和条件；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

二、招标文件

投标人应认真阅读招标文件所有的事项。如投标人没有按照招标文件要求提交恰当资料，或者投标文件没有对招标文件的各方面做出实质性响应，该投标文件可能导致投标被拒绝。

  - 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行参数修改的投标人，均应以书面形式通知云南合信工程检测咨询有限公司。云南合信工程检测咨询有限公司对在投标截止期1个工作日以前收到的澄清要求将以书面方式传真或E-mail送达。

  - 招标文件的修改

在投标截止期1个工作日前，云南合信工程检测咨询有限公司可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。修改后的招标文件应以书面形式或电子邮件的方式通知所有获得招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到更改通知后，应立即向云南合信工程检测咨询有限公司回函确认。

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，云南合信工程检测咨询有限公司有权决定是否延长投标截止期。

三、投标文件的编制

1、  投标范围及投标文件中计量单位的使用

投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2、  投标内容填写说明

1）投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的资料及数据，将导致投标被拒绝。

2）所有投标均以人民币投标。应包括：运输费、税费、计量检定费、安装调试费、培训费和设备运行必需的相关配件等一切费用，如有不同之处，请作相关说明。

3）投标人应准备投标文件正本1份和副本2份（A4幅面），每份投标文件需清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

4）投标文件中应附带法定代表人授权书。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。

5）任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

6）投标方编制投标文件可参考附件二《投标文件》格式进行编制。

四、投标文件的递交

1、  投标文件的密封和标记

送达投标文件时，封面均应：

- 标明项目名称

- 在信封的封装处加盖投标人公章

- 信封上还应写明投标人名称和地址。

2、  投标截止期

1）  投标人应在邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交至云南合信工程检测咨询有限公司。

2） 如云南合信工程检测咨询有限公司因特殊原因延长招标文件的投标截止期，投标人受投标截止期制约的时间延长至最新的截止期。

3）云南合信工程检测咨询有限公司有权拒绝并原封退回在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

五、招标评审

1、  评标小组

云南合信工程检测咨询有限公司将根据招标产品和服务的特点组建评标小组，对具备实质性响应的投标文件进行评估。

评分表

| 指 标 | 评价项目 |
| --- | --- |
| 商务标 （30分） | 投标人基本情况（0～5分） |
|  | 投标人资格（0～5分） |
|  | 投标人在使用同类产品从事同类项目的销售业绩（0～10分） |
|  | 企业各类资质、荣誉等（0～5分） |
|  | 是否为厂家直销或有代理授权（“是”为5分，“否”为0分）； |
| 技术标 (40分) | 技术参数（根据招标设备的实际要求设计）（0～20分） |
|  | 平面布局图（0～10分） |
|  | 投标人的后续技术支持、维护能力（0～10分） |
| 经济标 (30分) | 最低报价为30分，（最低价格/其他价格）×30=最终得分 |

2、  投标文件的澄清

在评审期间，招标小组有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在招标小组规定的时间内以书面方式进行。

澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

3、  评审及保密

送达投标文件之后，直到确定成交供应商，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关人员透露。

六、确定中标单位

评标小组将根据递交的投标文件和其他相关资料，对投标人的品牌知名度及外观、厂家直销或有无代理授权、投标仪器设备之间性能优劣、投标方在从事同类项目实施的有关业绩、优惠条件、售后服务和承诺等进行打分，按照从高到低排名。

确定成交供应商后，云南合信工程检测咨询有限公司将以书面或电话方式通知各投标方。

第三部分  合同条款

采购合同

合同编号：

供  方：                                 （以下简称“甲方”）

需  方：云南合信工程检测咨询有限公司 （以下简称“乙方”）

签定地点：昆明

根据《中华人民共和国合同法》以及我国相关法律法规的规定，就甲方向乙方订购如下货品，经双方协商一致达成如下协议，以便双方共同遵照执行。

第一条  订货明细

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 价格 人民币：万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 相关技术协议见附件 |
| 大写： |  |  |  |  |

第二条  合同费用及付款方式

2.1 合同费用

设备总价为人民币:       万元（人民币大写： 万元整）。

设备总价包括设备制造费、增值税、装车及运输费、途中保险费、现场安装培训费、设备到货后的卸车、就位费、第一年计量检定费等。

2.2付款方式

付款方式：30%为预付款，验收合格后确保设备无质量问题，30个工作日内支付65%货款，5%余款为质量保证金，质保2年，在质保期结束后30个工作日内，将5%余款付清。

2.3开票方式

2.3.1甲方收到乙方货款后开具相应金额比例的发票（发票为一般纳税人增值税专用发票）。

乙方开票信息：

甲方账户信息：

第三条  交货及验收

3.1交货时间：合同签订后60日历天设备安装调试完毕，并形成生产力。

3.2交货地点：

3.3验收方法：

3.3.1初验收：内容包括但不限于设备外观、设备名称、设备型号、设备规格、出厂日期、产品装箱单、合格证、说明书等，

3.3.2终验收：甲方对设备安装调试培训完成后，按照技术附件约定验收并乙方通过计量检定合格后，为终验收。

第四条  双方职责和义务

4.1甲方职责和义务

4.1.1甲方保证所提供的设备是原厂正品、全新、未使用过的，设备质量符合国家现行有效标准；

4.1.2甲方在安试期间免费负责向乙方相关人员提供所销售设备的操作使用、日常维护保养的培训；

4.1.3在质保期二年内（质保期从设备最终验收合格之日起开始计算），因设备质量问题引起的设备故障（人为故意操作不当原因致使设备故障除外），甲方负责免费维修与更换。质保期届满后软件终生免费升级、硬件终生维护，过程中如需更换配件或相关部件，甲方仅收取更换配件或相关部件的成本费用；

4.1.4如设备发生故障，甲方应在接到乙方设备故障信息报告后24小时内作出响应，72小时内上门服务；

4.2乙方职责和义务

4.2.1乙方应按本合同条款及时支付费用。

4.2.2乙方应积极组织人员参与对设备的验收、甲方相关培训。

4.2.3乙方应做好设备进场前接收设备的相关准备。

第五条  安全条款

甲方应遵守乙方及国家安全生产有关规定，采取规范、严格的安全防护措施，在乙方卸货前，出现的安全事故，由甲方承担；在甲方对设备进行安装过程中发生的安全事故由甲方承担。

第六条  不可抗力

6.1如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方认可属于不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应等同于事故所影响的时间；

6.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后12小时内通知另一方。如果不可抗力影响时间延续30天以上（含本数）时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成是否进一步履行合同的补充协议。

第七条  违约责任

7.1乙方如不能按合同约定期限付款，每延期一日按合同总价款0.5%向甲方支付违约金；逾期达30日以上（含本数），乙方应支付相应付款金额的5%的违约金。

7.2甲方如不能按期交付符合本协议约定的设备，除因不可抗力或乙方原因之外，每延期一日按合同总价款0.5%向乙方支付违约金，逾期交货达30日以上（含本数），乙方有权解除合同，甲方全额退还乙方已支付费用，并支付相应违约金；

7.3其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规协商解决。

第八条  争议的处理

甲、乙双方在本合同实施过程中如发生争议，应友好协商解决；双方不愿协商或协商不成的，任何一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第九条 双方有关履行合同、协商事宜，均以书面为准。

第十条 本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，双方共同认可的事项，签订书面补充协议。有关合同及双方认可的往来的传真、会议纪要、补充协议等与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议发生冲突时，以补充协议为准。

第十一条本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

第十二条本合同自双方法定代表人或委托代理人签字且签章后生效，至本合同约定的权利义务履行完毕后终止。

第十三条本合同所附附件系本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

| 供 方 单位名称：（章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： | 需 方 单位名称：（章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： |
| --- | --- |

附件一：招标内容

| 建筑构件耐火试验装置（立式） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 建筑构件耐火试验装置（立式）采购项目 |
| 2 | 项目数量 | 建筑构件耐火试验装置（立式）1套 |
| 3 | 项目用途 | 用于检测墙体、门、窗、玻璃、卷帘等建筑构件的耐火极限 |
| 4 | 基本配置 | 1、 配套燃料供应系统 2、 排烟净化装置 3、耐火装置试验炉、约束和支承构件符合GB/T9978.1要求 4、承重构件1个工位，非承重构件2个工位，100吨加载 |
| 5 | 技术要求 | 满足相关标准： GB/T9978.1-2008《建筑构件耐火试验方法 第1部分：通用要求》GB/T9978.4-2008《建筑构件耐火试验方法 第4部分： 承重垂直分隔构件的特殊要求》 GB/T9978.8-2008《建筑构件耐火试验方法 第8部分：非承重垂直分隔构件的特殊要求》 GB/T7633-2008《门和卷帘的耐火试验方法》 GB/T12513-2006《镶玻璃构件耐火试验方法》 GB/T 26784-2011《建筑构件耐火试验可供选择和附加的试验程序》 |
| 6 | 技术指标 | 装置的基本要求 建筑构件耐火试验装置（立式） 试样种类：墙、门窗等 试验炉： 内膛尺寸：3.0m×1.3m×3.0m 炉内温度测试最高温度≥1250℃ 设观察孔 加载装置：可模拟均匀加载、集中加载、轴心加载或偏心加载，加载偏差：规定值的15%以内。 温度测量：热电偶的类型、数量、分布依据GB/T 16839.1、 GB/T 16839.4、GB/T 16839.8,分别测量受火面温度、背火面温度、环境温度等，偏差：炉内±15 ℃；环境和背火面 ±4 ℃；其他 ±10 ℃ 。 变形量测量偏差：±2mm。 炉内压测量偏差：±2 Pa。 支承框架：厂家设计，要求试验固定稳固、操作便捷、缝隙探棒：按GB/T9978.1标准制作。 控制系统： 设定程序自动控制，满足标准要求的炉内压控制和标准火、室外火灾升温曲线及偏差要求。操作界面友好、操作方式便捷、仪器连续运行中受影响小。 仪器连续运行时间：连续运行至少5个工作日无故障出现。 仪器出现故障后响应：受到故障信息后24h内电话沟通，电话指导若无法解决问题，则安排72h内安排工程师上门处理。 仪器定期维护保养便于操作、实施，供应商提供后续技术支持。 |
| 7 | 其他 | 提供相应的售后培训服务及计量证书。 |

备注：

1．设备厂商应保证设备的长期稳定运行，减少维护频次。

2．设备厂商应保证设备发生故障时，72h内派人前来维修。

3. 设备厂商应配备净化装置满足环保要求，并配合现场布局图。

4.数据采集系统满足相关规范要求

| 建材单体燃烧设备 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 建材制品单体燃烧设备采购项目 |
| 2 | 项目数量 | 建材制品单体燃烧设备1套 |
| 3 | 项目用途 | 用于检测建筑材料及制品燃烧性能分级 |
| 4 | 基本配置 | SBI试验装置包括燃烧室、试验设备（小推车、框架、燃烧器、集气罩、收集器和导管）、排烟系统和常规测量装置。 |
| 5 | 技术要求 | 满足相关标准： GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》 |
| 6 | 技术指标 | 装置的基本要求 建材制品单体燃烧设备 试样种类：建筑材料及制品 燃烧室：燃烧室的室内高度为（2.4±0.l）m,室内地板面积为（3.0±0.2）×（3. 0±0.2）㎡。墙体应由砖 石砌块（如多孔混凝土）、石膏板、硅酸钙板或根据EN 13501-1划分为A、或A2级的其他类板材建成。按GB/T 20284-2006标准制作。 试验设备： 小推车：其上安装两个相互垂直的样品试件，在垂直角的底部有一砂盒燃烧器。小推车的放置位置应使小推车背面正好封闭燃烧室墙上的开口；为使气流沿燃烧室地板均匀分布，在小推车底板下的 空气入口处配设有多孔板（其开孔面积占总面积的40%〜60%：孔眼直径为8 mm〜12 mm）。 定框架：小推车被推入其中进行试验并支撑集气罩；框架上固定有辅助燃烧器。 集气罩：位于固定框架顶部，用以收集燃烧产生的气体。 收集器：位于集气罩的顶部，带有节气板和连接排烟管道的水平出口。 J型排烟管道：内径为（315±5）mm的隔热圆管，用50 mm厚的耐高温矿物棉保温，按GB/T 20284-2006标准制作。 主燃烧器位置：按GB/T 20284-2006标准制作。 辅助燃烧器位置：按GB/T 20284-2006标准制作。 矩形屏蔽板：宽度为（370±5） mm、高度为（550±5）mm,由硅酸钙板制成（其规格与背板规格相同），用以保护试样免受辅助燃烧器火焰辐射热的影响。矩形屏蔽板应固定在辅助燃烧器的底面斜边上, 其底边中心位于燃烧器底面斜边的中心位置处且遮住斜边的整个长度，并在斜边两端各伸出（8 ±3）mm, 其顶边高出辅助燃烧器顶端（470±5） mm。 质量流量控制器：量程至少为0 g/s〜2.3g/s，在0.6 g/s〜2.3 g/s内的读数精度为1%。 背板：用以支撑小推车中试样的两翼。背板的材料为硅酸钙板，其密度为（800±150）kg/m3, 厚度为（12 ± 3）mm,尺寸为： a） 短翼背板：（≥570 +试样厚度）mm×（1 5OO±5）mm； b）长翼背板：（1 000 + 空隙宽度±5）mm×（l 500±5）mm。 c）短翼背板宽于试样，多余的宽度只能从一侧延伸出。对安装留有空隙的试样而言，应增加长翼背板 的宽度，所增加的宽度等于空隙的尺寸。 排烟系统：在试验条件下，当标准条件温度为298 K时，排烟系统应能以0.50m³/s〜0.65 m³/s的速度持 续抽排烟气。 综合测暈装置： 三支热电偶：均为直径为0.5 mm且符合GB/T 16839. 1要求的铠装绝缘K型热电偶。其触点 均应位于距轴线半径为（87±5）mm的圆弧上，其夹角为120°。 双向探头：与量程至少为（0〜100）Pa且精度为±2 Pa的压力传感器相连。压力传感器90%输出的响应时间最多为1s。 其它通用装置： 热电偶：为符合GB/T 16839. 1要求、直径为（2±l）mm的K型热电偶，用以测量进入燃烧室空气的环境温度。热电偶应安置在燃烧室的外墙上，与小推车开口间的距离不超过0. 20 m且离地板的 高度不超过0.20 m。 测量环境压力的装置：精度为士200 Pa（2 mbar）。 测量室内空气相对湿度的装置：在相对湿度为20%〜80%范围内，精度为士5%。 数据采集系统（用以自动记录数据）：对于02和CO2,精度至少为100×10-6（0.01%）；对于温度测量，精度为0.5℃；对于所有其他仪器，为仪器满量程输出值的0. 1%；对于时间，为0.1s。数据采集系统应每3 s便记录、储存，按GB/T 20284-2006标准制作。 仪器连续运行时间：连续运行至少5个工作日无故障出现。 仪器出现故障后响应：受到故障信息后24h内电话沟通，电话指导若无法解决问题，则安排72h内安排工程师上门处理。 仪器定期维护保养便于操作、实施，供应商提供后续技术支持。 |
| 7 | 其他 | 提供相应的售后培训服务及计量证书。 |

备注：

1．设备厂商应保证设备的长期稳定运行，减少维护频次。

2．设备厂商应保证设备发生故障时，72h内派人前来维修。

3. 设备厂商应配备净化装置满足环保要求，并配合现场布局图。

4.数据采集系统满足相关规范要求。

| 建材难燃性试验炉 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 建材难燃性试验炉采购项目 |
| 2 | 项目数量 | 建材难燃性试验炉1套 |
| 3 | 项目用途 | 用于检测建筑材料及制品、饰面型防火涂料难燃性能 |
| 4 | 基本配置 | 1、 燃烧竖炉 2、测试设备 |
| 5 | 技术要求 | 满足相关标准： GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB/T 8625-2005《建筑材料难燃性试验方法》 GB 12441-2018《饰面型防火涂料》 |
| 6 | 技术指标 | 装置的基本要求 建材难燃性试验炉 试样种类：建筑材料及制品、饰面型防火涂料 燃烧竖炉：主要由燃烧室、燃烧器、试件支架、空气稳流层及烟道等部分组成。其外形尺寸为1 020mm×1020mm×3 930 mm。 燃烧室由妒壁和炉门构成.其内空间尺寸为800 mm×800mm×200mm。炉壁为保温夹层结构。按GB/T 8625-2005标准制作。 测试设备：燃烧竖炉的测试设备包括流量计、热电偶、温度记录仪、温度显示仪表及炉内压力测试仪表等。 流量计：甲烷气和压缩空气流量的测定，选用精度2.5级，量程范围为（0.25～2.5）m²/h的流量计。 热电偶：烟道气温度和妒壁温度的测定均采用精度为Ⅱ级，丝径为0.5 mm，外径不大于3mm的镍铬镍副铠装热电偶。 温度记录仪及显示仪表：温度测定采用微机显示和记录，其测试精度为1℃；也可采用与热电偶配套的精度为0.5级的可封续记录的电子电位差计或其他合适的可连续记录仪表。 炉内压力：在距炉底2700mm的烟道部位，距烟道壁100 mm处设置T型妒压测试管，T型管内径10 mm，头宽100mm，通过一台精度0.5级的差压变送器与微机或其他记录仪相连，进行连续监测。 仪器连续运行时间：连续运行至少5个工作日无故障出现 仪器出现故障后响应：受到故障信息后24h内电话沟通，电话指导若无法解决问题，则安排72h内安排工程师上门处理 仪器定期维护保养便于操作、实施，供应商提供后续技术支持 |
| 7 | 其他 | 提供相应的售后培训服务及计量证书。 |

备注：

1．设备厂商应保证设备的长期稳定运行，减少维护频次。

2．设备厂商应保证设备发生故障时，72h内派人前来维修。

3. 设备厂商应配备净化装置满足环保要求，并配合现场布局图。

4.数据采集系统满足相关规范要求

附件二

正 本

投 标 文 件

招标单位：云南合信工程检测咨询有限公司

招标项目：建筑构件耐火试验装置（立式）、建材单体燃烧设备及建材难燃性试验炉采购项目采购项目

招标编号：

投标单位：

投标时间：××××年×月×日

## 一、商务部分

## （一）投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |
| 营业执照发证 机关及号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 开户行 |  |  |  |  |  | 账号 |  |  |
| 企业 简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附投标人营业执照副本等材料的复印件。

## （二）法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：             年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （投标单位名称）         的法定代表人。

特此证明！

投标人：                      （盖章）

年    月     日

注：附法定代表人身份证原件复印件。

## （三）法定代表人授权委托书

本人_________（姓名）系_________（投标人名称）的法定代表人，现委托______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____________（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：__________________________________________________________

___________________________________________________________。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证原件复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                                （签字或盖章）

委托代理人身份证号码：

年       月       日

## （四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（具体格式由投标人自行确定）

## 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料

（具体格式由投标人自行确定）

## 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（具体格式由投标人自行确定）

## 重大违法记录

（具体格式由投标人自行确定）

## 法律、行政法规规定的其他条件

（具体格式由投标人自行确定）

## （九）守法、廉洁、诚信承诺书

本企业参与                                          的投标，现作如下承诺：

1、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2、不与其他投标人串通投标，不损害采购人或其他投标人的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。

4、不与采购人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5、不向采购人、谈判小组成员、监督人员行贿。

6、不扰乱本项目的招标投标活动正常秩序。

7、不进行虚假恶意投诉。

8、因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年       月       日

## （十）类似业绩

注：由投标人自行编制表格并提供中标通知书或合同扫描件等证明资料。

## （十一）其他资料

注：由投标人视情况自行提供。

## 二、投标报价

## （一）投标函

致：            {采购人名称}

1．我方己仔细研究了         （项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以二次投标（最终）报价及竞争性谈判文件规定承担本项目工作，并按合同约定承担委托服务，严格执行所承诺的责任和义务。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l)我方承诺在收到中标（成交）通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

5.                      （其他补充说明）。

竞 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

## （二）投标报价一览表

| 项目 | 投标报价或承诺 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 元 |
| 质量承诺 |  |
| 供货周期承诺 |  |
| 项目负责人 | 姓名： |

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年       月       日

## （三）采购仪器设备分项报价表

| 设 备 名 称 | 型 号 规 格 | 数 量 | 单 价（元） | 总 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑构件耐火试验装置（立式） |  |  |  |  |
| 建材制品单体燃 烧设备 |  |  |  |  |
| 建材难燃性试验炉 |  |  |  |  |
| 净化装置 |  |  |  |  |

## 三、供货服务方案

（具体格式由投标人自行确定）

## 四、仪器设备技术协议书

投标人须提供以下资料：

①设备介绍

②设备资料（说明书、装箱单、合格证等）

③技术指标、验收条件和方法（包括技术指标偏离表）

④综合进度

收到预付款×个工作日内到货，货到买方后，买方×个工作日内通知卖方，卖方在收到通知后×个工作日内到达买方实验室进行安装调试，调试工作在×个工作日内完成。

⑤设备检查及其标准

卖方应提供出厂检验报告，仪器运行符合      标准。

⑥售后服务及培训

⑦安装规划（环境条件）及布局图